## 数字减影血管造影机（DSA） 采购项目
数字减影血管造影机（DSA） 采购项目产品参数调研清单
功能性参数 | 详细项目 | 是否满足
一、设备用途：心、脑、全身血管造影，介入治疗
二、技术要求
1.机架系统：
1.1悬吊式机架。
1.2C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/s。
1.3CRA：≥90°。
1.4CAU：≥90°。
1.5RAO：≥180°。
1.6LAO：≥120°。
1.7C型臂弧深：≥90cm。
2.导管床：
2.1碳纤维材料床面。
2.2纵向运动范围：≥120cm。
2.3导管床横向运动：≥36cm。
2.4床面升降范围：≥28cm。
2.5床面最低高度：≤85cm。
2.6任意位置承重：≥220KG（不包含CPR和附件承重）。
2.7床长度：≥310cm。
2.8床宽度：≥46cm。
2.9床面旋转角度：≥270°。
2.10具有导管床床垫、轨道夹、输液架等。
3.检查室内控制系统：
3.1提供床旁液晶触摸控制屏。
3.2控制屏可置于导管床三边。
3.3可进行图像采集条件控制。
4.高压发生器：
4.1高频逆变发生器，功率：≥100kW。
4.2最大管电流：≥1000mA
4.3逆变频率：≥100kHz。
4.4最小管电压：≤50kV。
4.5最大管电压：≥125kV。
4.6最短曝光时间：≤1ms。
4.7全自动曝光控制，无需测试曝光。
5.X线球管
5.1球管阳极热容量：≥3.0MHU。
5.2球管阳极散热率：≥6700W。
5.3液态金属轴承球管。
5.4球管阳极转速：≥4200rpm。
5.5球管焦点≥2个，最小焦点：≤0.4mm，最大焦点：≤1.0mm。
5.6最小焦点功率：≥15kW，最大焦点功率：≥60kW。
5.7球管冷却方式：油冷或水冷。
6.射线剂量防护技术：
6.1采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线。
6.2插入铜滤片数：≥3片，最厚档≥1mm。
6.3具有球管内置栅控技术。
6.4透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置。
6.5具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值。
6.6具有无射线下定位功能。
7.平板探测器：
7.1探测器类型：非晶硅数字化平板探测器。
7.2≥5种物理成像视野。
7.3最大图像矩阵灰阶输出：≥1900×1900@16bit。
7.4平板探测器分辨率：≥3.25LP/mm。
7.5像素尺寸：≤154μm。
7.6DQE：≥77%。
7.7平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。
8.结果输出装置
8.1控制室：≥2台医用高分辨结果输出装置。
8.2控制室LCD显示器最大视角≥170°。
8.3手术室：≥4台宽屏结果输出装置。
8.4手术室LCD显示器最大视角≥170°。
8.5≥4架位宽屏显示器吊架。
9.图像系统
9.1采集、处理、存储≥1024×1024矩阵
9.2外周采集帧率：0.5～6fps。
9.3心脏采集帧率：15～30fps。
9.4具备实时减影功能。
9.5床旁可直接选择透视剂量：≥3档。
9.6可存储单幅及序列透视图像（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上
9.7最大脉冲透视速度：≥30fps。
9.8最小脉冲透视速度：≤3.75fps。
9.9具有透视末帧图像保持功能。
9.10硬盘图像存储量1024×1024矩阵：≥25,000幅。
9.11后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记等。
9.12路径图造影剂自动峰值保持功能。
9.13支持术中事件记录并存储
10.可在主机系统实现定量测量分析：
10.1左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定。
10.2冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量。
11.网络与接口：
11.1具有DICOMSend功能。
11.2具有DICOMPrint功能。
11.3具有DICOMQuery/Retrieve功能。
11.4具有DICOMWorklist功能。
11.5具有DICOMMPPS功能。
11.6激光相机接口。
11.7高压注射器接口。
11.8标准视频输出接口。
12.附件：
12.1具备整个系统的升级能力。
12.2具有双向对讲系统。
12.3具有图像处理操作面板。
12.4具有悬吊式射线防护屏。
12.5具有床旁射线防护帘。
12.6具有悬吊式手术灯。
12.7具有中文操作手册。
13.具备智能路径图功能。
14.具备组合蒙片功能。
15.具有高级三维图像处理工作站。
16.具有类CT软组织成像功能。
17.具有高级影像能导航功能。
18.配套产品：
18.1可移动式铅屏风≥1台。
18.2结果输出装置≥1台。
18.3高压注射器≥1台。
18.4图像存储工作站≥1套。
19.机房防护及装修1项。