## 彩色多普勒超声诊断仪（高端）
彩色多普勒超声诊断仪（高端）参数调研清单
技术参数 | 是否满足
1、系统概述
1.1 用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉等
1.2显示器≥23英寸，亮度对比度可调，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置
1.3触摸屏≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。
1.4 探头接口≥5个探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口
2、二维灰阶：
2.1原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节，采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带
2.2智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关
2.3宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调
2.4组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示
2.5宽景成像：扫描长度≥80cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量
2.6回放重现：灰阶图像回放≥1000 幅、回放时间≥30 秒
2.7预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
3、彩色多普勒
3.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
3.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）
3.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°
3.4 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）
3.5超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
3.6二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。
3.7 超精细血流成像，采用独特的处理方式，将运动伪像与超低速血流信息有效区分并消除，清晰显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势，彩色标尺最低显示可达0.4cm/s
4、频谱多普勒
4.1方式：PW，CW，HPRF
4.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
4.3 PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s
4.4最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）
4.5 PW 取样容积范围：0.1cm-2.5cm
4.6智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度
5、测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）
5.1 一般测量
5.2 妇产科测量
5.3 具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值心脏功能测量
5.4 多普勒血流测量与分析
5.5 外周血管测量与分析
5.6 泌尿科测量与分析
5.7 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择
5.8血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围
6、造影成像技术
6.1 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量
6.2支持造影剂二次注射，具有 2 个独立造影计时器
6.3具备多种显示模式：单幅、双幅对照等
6.4具有全套机载一体化时间强度分析软件及后处理功能；可在双幅对照图像上进行时间强度曲线分析
6.7支持微血管造影增强功能，支持造影定量分析
6.8具备造影成像功能，要求支持腹部探头、浅表探头，凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；
6.9造影连续采集时间≥6分钟
7、弹性成像
7.1具备应变式弹性成像，应变式弹性成像具备质量监控色棒，指导医生准确操作，具备弹性直方图分析工具。
7.2具备实时剪切波弹性成像，可实现囊实性结构鉴别，肝脏剪切波定量技术取样框可调节大小≥3×3cm
7.3支持高帧率剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图。
7.4应变式弹性成像和剪切波弹性成像，均具备组织硬度周边定量分析功能。
7.5具有应变弹性和剪切波弹性成像技术，可以对同一病灶，同时实时地进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像。
7.6肝脏脂肪变定量功能，通过对常规腹部探头获取的原始射频信号来精准计算肝衰减系数，用于代谢相关性脂肪性肝病的早期发现、定量、分级及检测。
8、心脏功能成像
8.1连续多普勒检查模式
8.2具有自由解剖M型功能，同时取样解剖M型取样线≥2条，并支持存储动态B图像再次解剖M型取样，并在图像上进行测量
8.3支持心脏组织多普勒成像
8.4心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到 EF、CO、SV 等心功能数据
9、 机器可选配的多影像实时对比联合诊断（融合导航功能）：
9.1支持超声机器与磁共振、CT等图像配准融合导航技术
9.2支持呼吸补偿功能
9.3支持凸阵、腔内、双平面、介入探头
10、数据存储和互联互通：
10.1具备医学数字图像和通信 DICOM 3.0版接口部件，支持压缩和高清 DICOM图像传输
10.2具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，通过网络方式将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端可直接查看
10.3 在屏幕上可以存储和回放动态及静态图像，图像大小可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统
10.4 USB 一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至 U 盘、移动硬盘或者其它 USB 装置。USB 接口支持 U 盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像
10.5 机器内置硬盘≥1TB
11、具备远程会诊功能：
11.1支持云链接方式≥3连接，机器内置云诊平台账号与云诊平台系统无缝连接，一键上传数据到云端，可实现超声远程会诊、辅助诊断功能；
11.2远程电子化病案:患者通过智能手机扫描二维码即可随时随地从云端获取自己的病案图像信息
11.3可选与彩超同一品牌医学影像存储传输与信息管理系统，即超声云PACS，可以编辑打印图文报告、院内会诊、远程会诊、云端海量储存病例、云检索等功能。
11.4可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面，实现原始数据无损传输，帮助远地医生和专家交流获得正确的诊断结果，并支持同屏同时查看大于4屏动态图像
11、探头规格
12.1频率：宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调
12.2凸阵探头：超声频率 1.0-6.0MHz
12.3线阵探头：超声频率 4.0-10.0MHz
12.4 腔内探头：超声频率 6.0-9.0MHz
12.5相控阵探头：超声频率 1.0-5.0MHz
13、基本配置
13.1彩色多普勒超声系统主机 1 台
13.2腹部凸阵探头 1 把
13.3线阵探头 1 把
13.4成人心脏探头 1 把
13.5腔内微凸探头 1 把
14、保修说明：整机原厂保修（含第三方产品）≥3年