## 便携式彩色多普勒超声诊断仪
便携式彩色多普勒超声诊断仪参数调研清单
技术参数 | 是否满足
一、系统技术规格及要求：
1.系统通用功能
1.1≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏
1.2探头接口1个，可扩展到3个
1.3整机重量≤7kg（含电池）
1.4支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能
2.二维灰阶模式
2.1多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头
2.2斑点噪声抑制成像
2.3回波增强技术
3.M型成像模式
3.1彩色M型
3.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像
4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
4.1超宽动态血流技术
4.2高分辨率血流成像
5.频谱多普勒成像
5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率
5.2连续多普勒
5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度
6.组织多普勒成像及定量分析单元
6.1支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式
6.2专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具
6.3曲线解剖M型
7.组织追踪定量分析单元
7.1自动追踪心肌运动
7.2可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数
7.3参数分析结果用牛眼图显示
8.造影成像及定量分析单元
8.1用于腹部、浅表和微血管造影
8.2左室造影和心肌造影
8.3支持时间强度分析曲线和运动追踪
9.实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转
10.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
11.图像放大技术
11.1一键实现全屏放大
11.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）
12.自动工作流协议
12.1可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作
12.2自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入
13.支持穿刺针增强技术
14.超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。
二、检查存储和管理
1.≥240G固态硬盘
2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
三、技术参数及要求
1.1.二维灰阶模式
1.2焦点：≥4个，动态可调
1.3探头配置：腹部、高频、心脏探头各一把。
扫描频率：电子凸阵：超声频率1.3-6.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率2.7-10.5MHz，支持扩展成像；
1.4最大显示深度:≥39cm
1.5 TGC: ≥8段，LGC: ≥4段
1.6动态范围: 30-190dB，可视可调
1.7增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
1.8伪彩图谱: ≥8种
1.9扫描帧率：相控阵探头18cm深时，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深时，全视野二维帧频≥40帧/秒
2.彩色多普勒成像
2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)
2.4扫描帧率：相控阵探头18cm深时，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深时，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒
2.5支持B/C 同宽
3.频谱多普勒模式
3.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
3.2PW最大速度: ≥9.21m/s
3.3最小速度: ≤5mm/s
3.4取样容积: 0.5-20mm
3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)
3.6零位移动：≥8 级
3.7快速角度校正
四、连通性
1.1数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口
1.2支持数据无线传输
1.3支持DICOM3.0系统
1.4外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口
1.5专用台车：可升降、防盗锁模块
1.6具备可装卸探头扩展槽
1.7专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
五、其他要求
1、工作站2台
2、高清采集卡1个
3、检查床1张
4、检查椅1张
5、1T移动硬盘1个
6、1把高频探头（血管）
7、1件无菌耦合剂
8、1件普通耦合剂