## 全自动生化分析仪
全自动生化分析仪产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 是否满足
| 1 | 生化比色分析速度 1000 测试/小时以上，所有检测项目试剂开放，可使用任何试剂；
| 2 | 同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目；
| 3 | 最小样品量：1.5ul（0.1ul 步进）；
| 4 | 最小试剂量：20 ul（1ul 步进）；
| 5 | 最小反应体积：＜80μL
| 6 | 循环恒温水浴方式控温，反应温度精度：37℃±0.1；
| 7 | 分析方法：≥20 种，分析方法包括：1 点终点法，2 点终点 法，速率A法， 速率B法、 2 点速率法、3 点终点法、1 点速率 双项目分析法、速率 A 法（附血清信息）、速率 A 法（附样品 空白）、速率 B 双项目法（同点校正法）、速率 B 双项目法（不 同点校正）和它们相应的附前带检查分析法在内的分析方法；
| 8 | 多种试剂添加方式，同一个项目检测时，可同时使用 1—4 试剂添加模式；
| 9 | UV 材质反应杯数 160 个以上；
| 10 | 反应时间为 3、4、5、10、15、22 分钟（可以按每一项目 设定）；
| 11 | 线性范围 0－3.2A；
| 12 | 光路系统为无相差蚀刻凹面光珊、后分光、单/双波长测定；
| 13 | 试剂位: ≥200个， 不含拓展位置，都具备冷藏功能；
| 14 | 具有样品针、试剂针防堵孔、防撞功能；
| 15 | 具有急诊自动优先功能；
| 16 | 光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长
| 17 | 样品架：圆盘型、常规、急症位和标准、质控位总计 160 个以上、标准、质控位带冷藏功能且不少于 20 个位置；
配置需求 | 序号 | 详细项目
| 1 | 具有单浓度多点定标功能；
| 2 | 自动再检, 自动前稀释功能；
| 3 | 具有检测试剂剩余量并具有提示更换试剂盒的功能；
| 4 | 双试剂针加试剂系统：试剂 1、试剂 2 分别用两根试剂针 添加，以减少交叉污染；
| 5 | 数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点 选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数， 样品空白，计算项目，实时 QC，X-R 控制，自动再检，校准追 踪，前带检测，数据存储（10000 个常规和急症样本）；
| 6 | 报告书打印：分析结果、工作表、复查表、校准报告、光 度计检查报告、质控清单、报警追踪、操作追踪、通讯追踪、 全反应过程监测、校准曲线拷贝、质控图拷贝、操作信息控制 数据、校准结果；
| 7 | 支援功能：再现性计算、急诊简便分析功能、运转信息管 理、样品种类设置、每个项目的主机传送功能、操作员 ID 管理 功能；
| 8 | 主机操作系统为外置电脑控制，采用 windows NT 操作系统