## 全自动生化流水线
全自动生化流水线产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 是否满足
| 1 | 临床实验室生化免疫流水线系统包括样本前处理系统、连接生化分析系统的轨道和接口、连接免疫分析系统的轨道和接口、数据信息管理系统。具有兼容连接多种进口和国产品牌（3种品牌以上）化学发光分析仪的能力，在中国国内有成功连接的经验和实例。
| 2 | 2、样本前处理系统具备样本投入、离心、开栓、收纳等功能单元。具备连接生化分析系统的接口，每个接口需包括样本缓冲单元，最大缓冲能力≥150样本。具备连接转向单元、轨道和相应的软件控制系统。
| 3 | 进样功能：进样速度≥800管/小时，避光式样本条码读取功能，不受环境光线干扰，具备自动旋转试管阅读条形码，样本管随意放置，无须专门将条码对向条码阅读器，具有再次阅读检验功能，具备专用急诊样本入口。
| 4 | 离心功能：≥1个离心模块，具备低温离心,离心时间与速度可自动设置。离心机均可自动平衡离心，无需人工进行配平。
| 5 | 去盖功能：去盖速度≥400管/小时，可根据需要对不同规格的试管盖子进行开栓（橡胶盖、塑料盖或贴纸盖）。
| 6 | 出样功能：出样速度≥800管/小时，具有原始样本收纳功能，便于原始试管的收纳和管理，具有异常样本缓存区，便于样本的存放。
| 7 | 轨道功能：用于与样本处理系统的连接，以构成实验室自动化系统。轨道通过电动马达驱动，控制精度高，故障率低，无需运行压缩机压缩空气驱动。轨道系统样本运行模式采用试管架运输，每架最多可载 5 管样本同时运输。
| 8 | 配置两个生化分析仪的设备接口，以及相关流水线上的轨道硬件。
| 9 | 软件系统功能：为独立的中间体软件，可监控和提供样本实时信息，能够与现有国内的LIS和HIS系统连接，具备样本管的状态跟踪与定位功能。
配置需求 | 序号 | 详细项目
| 1 | 工作方式：模块组合分析方式，各模块可独立工作，可随时在原有仪器上扩展增加模块，也可在线连接同品牌样本前处理系统构成流水线；所提供产品必须为非OEM产品；
| 2 | 测试速度：生化比色分析速度≥6000测试/小时，单模块ISE速度≥800测试/小时；单模块同时测定项目：≥70（双试剂）,双模块同时测定项目≥140项（除电解质3项以外）；
| 3 | 最小样品量：1.5ul（0.1ul步进），最小试剂量：20 ul（1ul步进），最小反应液量：100 ul；
| 4 | 试剂通道全部开放（除电解质3项以外），并具有多个厂家配套试剂选择，配套试剂具备溯源性，比色分析模块的所有试剂通道可使用任何国产试剂；双试剂仓设计，可打开试剂仓大批量装载试剂；配有试剂条码功能，都具备冷藏功能；
| 5 | 循环恒温水浴控温系统，反应控温精度：37℃±0.1；
| 6 | 分析方法：终点法，二点法，速率法，免疫前带祛除法等；
| 7 | 加样系统：独立双样本针，非同步加样；多种试剂添加方式；
| 8 | 单模块反应杯数≥400个UV材质；反应时间≥10分钟；搅拌系统为非接触式超声波搅拌；
| 9 | 光路系统为先进长寿命的无相差蚀刻凹面光栅，后分光。单/双波长测定，吸光度线性范围≥3.0Abs；
| 10 | 测试波长：波长范围340nm-800nm，固定波长≥11种，同时必须具备405nm波长；
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 具有急诊自动优先功能，并具备单独的急诊通道和标本复检待检区或通道；
| 2 | 安全保证：标配凝块检测功能，瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能等；
| 3 | 具有单浓度多点定标功能；
| 4 | 自动再检、自动前稀释功能，可以针对标本的单项目进行增量、减量；
| 5 | 数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，计算项目，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测，数据存储（10000个常规和急症样本）；
| 6 | 必须具备样品ID条码扫描功能，可实现双向通讯要求；
| 7 | 具备对异常结果标本实时或批量自动重检功能：可以高值稀释，低值加量；为消除基质效应自动样品前稀释功能只针对异常标本，正常标本不需要进行稀释处理。
| 8 | 配置中文报告系统一套。