## 电子胃肠镜
电子胃肠镜产品参数调研清单
序号 | 详细项目 | 是否满足
一 | 全数字化内窥镜图像处理器
1 | 光源应主机分体设计，增加散热。
2 | 电压：AC100-240V±10%
3 | 具备高画质效果，具备高图像分辨率和色彩还原性。
4 | 自动测光模式：平均测光/峰值测光/全自动测光
5 | 有冻结模式，可冻结内窥镜图像
6 | 快门调节：可获得清晰的静态图像
7 | 图像处理方式：全数字化
8 | 构造强调功能：SE4级，DH-4-+9，DL-4-+9
9 | 色彩强调功能：ON/OFF
10 | 色彩可多档调节
11 | 图像放大功能：电子放大2倍或以上，0.05级逐级放大，不 少于15级。
12 | 需配电子染色技术：通过电子分光技术达到电子染色的效果， 10波段组合对于发现早期癌症，微小病灶具有很重要的临床意义。
13 | 特殊光模式：具备早癌精查特殊光，如BLI或NBI或同类技 术；早癌筛查特殊光LCI或同类技术。
14 | 图像信号输出方式： 1.高清数字接口HD-SDI:2 DVI-D:2 2.数字/模拟HDTV:DVI-I:1 3.模拟SDTV:RGB TV:1,S-VIDEO:1,VIDEO:1
15 | 图像存储功能：TIFF：840、JPEG1/20:21690、JPEG1/10:16270、 JPEG1/5:5910
16 | 存储介质：USB接口
17 | 图像尺寸的选择：通过菜单可以选择内镜图像的大小和形状。
18 | 待机热插拔功能：可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装 和脱卸内镜。
19 | 双画面模式：可将白光图像和特殊光图像同时显示，双画面对 比观察。
20 | 快门速度：正常1/60-1/200,高1/100-1/400,高（放大镜） 1/100-1/800。
21 | 内镜自动识别：内镜和主机连接后，能够自动设置与该内镜最 匹配的参数。
22 | 具有DICOM通用输出接口 可实现与医院的数字网络连接，实 现数字化影像管理。
23 | 患者数据输入：患者ID、患者姓名，性别，年龄，生日，评 论，医院名称，医生姓名
24 | 画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上，且在此 状态下可启动电子分光观察模式。
二 | 内窥镜冷光源
1 | 光源：4色LED光源
2 | 光量调节：可多档可调
3 | 气泵：隔膜式气泵
4 | 气泵压力：高/中/低/关闭
5 | 特殊光模式：具备早癌精查特殊光，如BLI或NBI或同类技术； 早癌筛查特殊光LCI或同类技术。
6 | 自动调光显示：根据视频信号输出自动调节亮度，也可手动调 整。
7 | 灯泡平均寿命≥10000小时
三 | 电子上消化道内窥镜（光学放大）
1 | 视野角度：0°（直视）
2 | 视野范围：正常140°/接近55°
3 | 观察范围：正常3-100mm/接近1.5-2.5mm
4 | 放大倍数≥100倍
5 | 图像传感器：百万像素CMOS图像传感器。
6 | 先端部直径：≤10mm
7 | 弯曲部直径：≤10mm
8 | 弯曲角度：上：210°/下：90°左：100°/右：100°
9 | 钳道直径：≥2.6mm
10 | 工作长度：≥1000mm
11 | 全长：≥1400mm
12 | 前射水：有
13 | 全防水设计，插头无电气接点。
14 | 特殊光模式：具备早癌精查特殊光，如BLI或NBI或同类技术； 早癌筛查特殊光LCI或同类技术。
四 | 电子下消化道内窥镜
1 | 观察方向：0°(直视)
2 | 视野角度：≥170°
3 | 观察景深：2～100mm
4 | 头端部外径：Ф≤12.8mm
5 | 插入部最大外径：Ф≤12.8mm
6 | 有效长度：≥1330mm
7 | 全长：≥1600mm
8 | 弯曲角度：上、下≥180°、左右≥160°
9 | 钳道直径：Ф≥3.8mm
10 | 图像传感器：百万像素CMOS图像传感器。
11 | 前射水功能：有
12 | 全防水设计，插头无电气接点。
13 | 特殊光模式：具备早癌精查特殊光，如BLI或NBI或同类技术； 早癌筛查特殊光LCI或同类技术。