## 电子腹腔镜系统
电子腹腔镜系统产品参数调研清单
功能性参数 | 详细项目 | 是否满足
一、采购设备的用途
主要用于外科开展肝癌切除术、胰十二指肠切除术、胃癌根治术、结直肠癌根治术、膀胱癌根治术、肾癌根治术、宫颈癌根治术、腹腔镜胆囊切除术、肝囊肿开窗引流术、阑尾切除术、探查活检术、腹盆腔粘连松解术、胃肠穿孔修补术、食管裂孔疝修补胃底折叠术、Heller-Dor手术、腹股沟疝修补术、胆肠或胃肠短路内引流术、胆总管切开探查取石术、胃肠造瘘术、急性胰腺炎被膜切开减张引流术、胰岛细胞瘤切除术、肝转移癌射频消融术等多种外科手术。
二、主要技术指标
（一）摄像系统
1.采用逐行扫描技术，分辨率最高可达1920×1080P，具有三维立体以及2D画面信号处理功能。
2.在运用3D图像和2D图像时，可互相实行一键转换。
3.兼容多种影像模块，可通过模块升级接入同品牌多种类电子软镜。
4.自带图文处理装置，在术中摄录高清照片及手术视频时，不需外接其他设备。
5.至少具备5种能对影像起到增强作用的功能，其中至少3种有利于进一步提高组织辨识度，至少2种可对光谱进行分析处理，有利于进一步提高血管辨识度。
6.手术画面亮度能进行动态调节，视术中具体情况，暗处可增亮，反光时可降低。
7.具有不少于5级可调节的亮度可在术野画面中应用。
8.具有不少于5级可调节的电子变焦功能可在术野画面中应用。
9.具有上下、左右及 180°翻转功能可在术野画面中应用。
10.摄像头具有遥控功能，术中可对光源、气腹机等设备进行调节，配合与一体化手术室的无缝连接。
11、主机可用USB接口 不少于4个，以保证外接存储设备以及控制设备（如脚踏开关，术中打印机，鼠标等）的多种需求。
12. 3D信号输出至少包括2个DVI-D 数字端口和1个3G-SDI 数字端口。
13.具有不低于医用设备电气安全 CF 等级I类防护的标准，以保证能应用于心脏设备。
（二）高清电子腹腔镜
1.一体化设计，不可拆卸，避免拆卸后造成镜子左右透镜位置偏离，导致3D图像复视、术者产生眩晕感。
2.最大景深不小于200mm, 可提高可视面积、保证远距离观察的效果，防止镜头受到污染。
3.视野不小于80°的范围，可提高术中的可视面积。
4.具有防雾设计，避免术中镜面起雾影响术野及清晰度。
4.可整体预真空高温高压灭菌，配备专用消毒盒。
5.整体重量≤450g，便于术中单手控制和操作。
6.具有免调焦设计，以保证立体视觉在景深范围均可清晰呈现。
7.摄像头可通过摁钮在术中对光源、气腹机等设备进行调节。
8.摄像头可通过摁钮设置不少于4种快捷功能，可预设包括但不限于调节白平衡、术中摄录图像、打印机打印等多种功能。
9.达到医用设备电气安全 CF 等级I类防护的标准，以保证能应用于心脏设备。
（三）医用液晶显示器
1.医用专业级监视器不小于32" ，可呈现2D/3D图像画面。
2.分辨率达到1920X1080P高清水平。
2.响应时间≤20ms（开/关）。
3.输出至少包括HDMI，12G-SDI，3G-SDI，DVI-D等端口。
4.可视角度（H/V,标准）：178°/178°。
（四）冷光源
1.LED灯泡，寿命≥30000小时，色温至少达到6000K。
2.具备彩色触摸屏，方便观测和调节所设置的数值。
3.可自动调节光源亮度，便于术中操作。
4.具有待机功能，开机和关机可一键操作，方便快捷。
5.达到医用设备电气安全 CF 等级I类防护的标准，以保证能应用于心脏设备。
6.纤维导光束有多种规格可选，包括直径4.8mm，长度300cm的耐热型光纤。
（五）高流量50升气腹机
1.与摄像系统为同一品牌。
2.高流量模式气体流量：至少达到45升/分钟，能满足包括肥胖人群在内的成人手术的需求。
3.小儿模式气体流量：0.1-15升/分钟，能有效保证包括婴幼儿在内的儿童手术的安全和高效。
4.每次调节单位: 0.1-2升/分钟: 0.1升/分钟；2-10升/分钟: 0.5升/分钟；12-15升/分钟: 1升/分钟。
5.模式：高流量/小儿，高流量模式压力设置1-30 mmHg，小儿模式压力设置1-15 mmHg。
6.具有过压保护安全系统，过压时可自动释放气体，有自动报警功能，在安全环境中提供稳定的气腹压力。
7.具有不小于7寸的触摸屏，可显示所设置的腹内压力、实际压力、流量等多种监测数据，以便于准确调节。
8.具有加温功能，可有效减少内窥镜起雾保证术野清晰的同时，提高病人手术舒适度。
9.供气方式有在中央供气和钢瓶间选择。
（六）台车
1.高约150cm，宽约450mm，能合理摆放全套设备，保证使用便利和安全。
2.整体轻巧，移动方便，适合手术室环境。
（七）智能排烟系统
1.紫外线杀菌模块配套高效电子镇流器，广谱杀菌率不低于99.98%；负离子过滤模块对PM2.5的去除率不低于99%。
2.与超声刀、电外科设备均可联接实现自动排烟，且无需额外耗材，使用成本低。
3.兼容性高，能匹配所有品牌及型号的能量设备，高度满足手术室的使用要求。
4.能同时连接、同时使用的能量器械至少2把，以确保满足术中同时使用超声刀和电外科设备的需求。
5.排烟吸力可调节范围不少有5级，包括调节排烟的延迟关闭时间范围，范围从0秒-30秒。
6.通过液晶触摸屏操作和设置，无了电源外的其他实体按键，避免误操。