## 肺功能测试仪
肺功能测试仪产品参数调研清单
详细项目 | 是否满足
（一）设备用途：
1.呼吸系统疾病患者肺活量测试、肺功能测试、运动心肺功能测定。
（二）功能检查
1.运动心肺功能检查
1.1运动气体代谢测试
1.1.1测试方法：快速每口气法（Breath by Breath)。
1.1.2主要测试参数：通气量VE、摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、呼吸熵RQ、无氧域AT、运动当量MET、能量消耗EE、氧脉搏O2pluse、功率负荷Watt、呼吸储备BR、心率储备HRR、动态血压BP、心率HR。
1.2能量营养代谢测试
1.2.1采用开放模式下的每口气法，配用面罩，在30分钟的自主平静呼吸下进行能量代谢。
1.2.2测得的能量代谢参数有：摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、能量消耗EE等。
1.2.3在测得24小时尿素氮下，可以获得蛋白质，碳水化合物，及具体的能量消耗，得到每日需要的热量，可以根据参数开出营养处方。
1.3运动中动态呼吸流速容量环评估
1.3.1受试者无需任何配合，也无需在运动中艰难地反复做流速容量环检查。
1.3.2随时可得到动态流速容量环以及呼吸变化的信息，并且对气体代谢测试数据无任何影响。
1.4无氧阈检查
提供多种自动无氧阈（AT)检查方法：RQ法、V-Slope法、以及EQO2法，也可手动选择。
1.5运动心肺自动评估
运动心肺功能计算机辅助评估软件，提供快捷、准确地评估。
1.6功率规程的设计
运动中可根据受试者实际情况随时调整功率规程，符合最新的Ramtest要求，图形化显示功率规程的进程状态，且自行设计修改。
1.7同步十二导运动心电图
1.7.1运动中实时显示12导的运动心电图。
1.7.2运动过程中自动进行ST段和QRS复合波测量。
1.7.3所有的心电原始波形和数据同时保存在计算机上，并可分析打印出来，真正使运动心肺功能的评估完全一体化。
1.8 Wassman-9张图，综合反映心肺功能所有重要指标。
2.慢肺活量（SVC）的测量：VC IN 吸气肺活量，IC 深吸气量，ERV 补呼气量，VT 潮气量，MV 每分通气量，BF 呼吸频率，IRV 补吸气量，VC EX 呼气肺活量，VC MAX 最大肺活量。
2.1只需一次测试即可得到VCmax、VT、ERV和MV。
2.2具有良好的质量控制程序，测得的数据重复性好。
2.3用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序。
（三）技术参数
1.运动心肺功能检查模块
1.1运动流速传感器
1.1.1专业运动用的涡轮式流速传感器。
1.1.2传感器自动定标，无须手动定标。
1.1.3流速范围：0-14L/s，0.2-200L/min；呼吸阻力：＜0.1Kpa/L/s at 15L/s；容积测试范围：0－10L；测量精度：50ml or 2%；分辨率：3ml；误差不超过1%。
1.1.4系统死腔≤35ml。
1.1.5对潮气不敏感；永久寿命设计。
1.2氧分析器
测量原理：电化学；测量范围：0－25%；响应时间：80ms；分辨率：0.01vol%。
1.3二氧化碳分析器
测量原理：红外光热传导慧斯通电桥；测量范围：0-10%；响应时间：＜80ms；分辨率：0.01vol%。
1.4动态血压监测
1.4.1分析技术：运动试验中采用三维K氏音分析（DKA），静态测量时使用平滑线性放气及示波法。
1.4.2.接口：兼容大多数运动试验系统的心电图接口和RS-232数据接口或USB接口。
1.4.3.R波来源：外部运动试验系统的数字/模拟心电信号。
1.4.4.DKA模式测量范围：收缩压：40-270mmHg，舒张压：20-160mmHg。
1.4.5.OSC模式测量范围：收缩压：40-260mmHg，舒张压：20-160mmHg，心率：40-200BPM。
1.4.6.采样间期：从1到20分钟，可由运动试验系统，手动或自动测量间隔控制。
1.4.7.报警：根据用户定义的范围在屏幕显示或声音报警。
1.5运动平板
平板0-22公里/小时，坡度0-24%。
（四）功能要求
1.预计值系统
1.1要有适合成人和儿童的各种预计值系统。
1.2要有真正适合中国人的预计值系统。
2.系统软件部分
2.1全中文化的操作平台的开放型的肺功能软件，鼠标操作，易学易用。
2.2所有的内部设置、数据的处理、报告的格式等对用户都是开放的，可根据自己的需要进行个性化的设计。
3.测试报告的设计
3.1完全开放的可自由设计的全中文报告设计。
4.流速传感器不能是消耗品。
5.系统控制部分：操作终端1套，包含不小于21寸显示终端、彩色输出终端各1台。
（五）设备日后升级扩展功能要求
设备可实现扩展标准一口气或重复弥散残气、全身体积描记、婴幼儿全身体积描记、连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性检查及计算机一体化支气管定量药物激发试验等功能，以作为日后临床、教学及科研所需。