## X射线计算机断层扫描系统（256排CT）
X射线计算机断层扫描系统（256排CT）产品参数调研清单
功能性参数 | 详细项目 | 是否满足
一、总体要求：双源≥2*96排光子计数CT或单源≥256排宽体CT或者≥128排双层探测器CT，具备宽体、能谱、快速、高清、超低剂量等功能，取得国家医疗器械NMPA注册证。
二、设备稳定性：设备核心部件，包括但不限于X线球管、X线高压发生器、X线探测器等，为设备整机厂商同品牌产品
三、核心参数
1机架系统
1.1机架孔径≥72cm
1.2驱动方式线性马达或其它方式
1.3数据传输方式射频信号传递
1.4机架内部冷却方式风冷或水冷
1.5机架密闭系统具备
1.6球管焦点到探测器距离≥90cm
1.7球管焦点到扫描野中心距离≥57cm
2X线球管及高压发生系统
2.1高压发生器
2.1.1单个高压发生器总功率（非等效）≥101 KW
2.1.2球管电压档位≥4
2.1.3最大输出管电压≥120 kV
2.1.4最小输出管电压≤70 kV
2.2球管
2.2.1独立X线球管数量≥1套
2.2.2球管冷却方式风冷和油冷
2.2.3球管阳极热容量≥6MHU或≤1 MHU或≥等效30MHU
2.2.4球管电压调节精度±1%
2.2.5球管阳极最大散热率≥1800 MHU/min
2.2.6球管小焦点≤0.4×0.5 mm或提供动态变焦技术
2.2.7全程管电流最小增幅≤8mA
2.2.8单个球管最大管电流（非等效）≥1000 mA
3探测器
3.1探测器Z轴排列模式等焦点设计或球面设计
3.2探测器类型提供最新型探测器技术
3.3探测器排数≥256排或2x128排或双层128排探测器
3.4每排探测器物理宽度≤0.7 mm
3.5Z轴数据采集系统（DAS）通道总数≥128
3.6数据最大采样率≥6000Hz或2000views/360°
3.7每360°数据采集层数≥256层
3.8每360°数据重建层数≥256层
3.9提供单个探测器Z轴覆盖范围 ≥16cm
3.10探测器单元总数≥100，000个
4扫描床
4.1在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面具备
4.2扫描床最大水平移动速度≥200 mm/s
4.3螺旋扫描单圈Z轴覆盖范围≥80 mm
4.4最大垂直移床速度≥30 mm/s
4.5最小垂直移床速度≤30 mm/s
4.6床面垂直升降最高点≥90cm
4.7床面垂直升降可低至≤55 cm
4.8床面最大承重≥200 kg
4.8扫描面到面板的距离≤55 cm
4.9触屏控制床位移动功能具备
5主控台
5.1主计算机系统具备
5.2计算机内存≥64GB
5.3计算机主频≥四核CPU，≥8x2.6 GHz
5.4硬盘数据容量≥1TB
5.5图像存档系统（CD-RW或DVD等）具备
5.6医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥19英寸
5.7医学专用液晶超薄平面显示器分辨率≥1280X1024
5.8DICOM 3.0接口传输：Dicom send/receive
查询：Dicom query/retrieve
打印：Dicom Basic Print
存档：Dicom Storage Commitment
5.9患者列表软件具备
5.10USB 3.0外设接口具备
5.11可编辑储存的扫描方案≥5000条
5.12同步并行处理功能具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行
5.13并行重建功能具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥5个
6扫描与重建参数
6.1最快机架旋转速度≤0.3 s/360°
6.2机架旋转速度选项≥4种
6.3体部扫描最大螺距≥1.5
6.4单次连续螺旋扫描范围≥8 cm
6.5单次连续螺旋扫描时间≥40 s
6.6序列扫描最大覆盖范围≥4cm
6.7最薄图像扫描层厚≤0.625 mm
6.8图像重建速度≥45幅/秒
6.9最大图像重建视野FOV≥50 cm
6.10图像重建矩阵≥512X512
6.11最薄图像重建层厚≤0.7mm
7图像质量
7.1密度分辨率≤9.0 mGy, CTDI vol
7.2X/Y轴空间分辨率 MTF=10%≥16 lp/cm
7.3Z轴空间分辨率 MTF=10%≥12 lp/cm
7.4最小CT值（非扩展CT值）≤-31743 HU
7.5最大CT值（非扩展CT值）≥+30710 HU
7.6CT值均一性具备
7.7高对比度空间分辨率≤0.4 mm
8影像工作流技术
8.1机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统具备，包括床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等
8.2机架内置触控屏显示系统数量具备
8.3机架激光定位系统具备
8.4一键式摆位按钮机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能
8.5双向交流系统具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令
8.6螺旋扫描螺距范围0.5：1 - 1.5：1多级可调
8.7信号自适应增强技术具备信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者，以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像
8.8智能参数调整技术具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像
8.9智能扫描辅助技术具备扫描参数设定的辅助指导功能
8.10造影剂自动触发功能具备
8.11线束硬化伪影校正算法具备校正线束硬化伪影的专用重建算法
8.12三维容积渲染成像技术具备
8.13自动三维重建功能具备
9临床应用技术
9.1心脏单扇区时间分辨率≤135ms
9.2多扇区重建功能具备
9.3心脏扫描最大螺距≥1.3
9.4心电门控装置具备心电监控及心电图显示系统
9.5不同的钙化积分扫描模式个数≥3
9.6一站式胸痛三联检查扫描时间具备
9.7心率自适应螺距调节技术具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能
9.8前瞻性心电门控自动曝光范围技术具备，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能
9.9回顾性心电门控扫描最小剂量曝光具备
9.10前瞻性心电门控低剂量曝光具备
9.11心脏最佳时相自动重建技术具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相
9.12相对时相重建技术具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能
9.13绝对时相重建技术具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能
9.14图像预览功能具备依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据
9.15心电编辑功能具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能
10低剂量技术
10.1管电流自动实时调节技术具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相
10.2智能管电压技术具备根据定位像自动选择kV
10.370kV超低剂量扫描技术具备
10.4迭代重建技术具备，提供经各厂家最高端的FDA认证的迭代重建技术
10.5迭代重建速度≥30幅/秒
10.6智能滤过技术在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置
10.7智能剂量管理技术具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能
11图像后处理工作站
11.1原厂工作站数量1套
11.2内存≥1TB
11.3主频≥10X2.4 GHz
11.4硬盘容量≥1000 GB
11.5可储存图像数量≥540000幅（512×512不压缩）
11.6医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥19英寸
11.7医学专用液晶屏显示器分辨率≥1280×1024
11.8一体化图像光盘存储具备
12临床后处理应用软件
12.1图像显示功能具备
12.2照相功能具备
12.3打印功能具备
12.4视频捕捉和编辑工具具备
12.5图像存档和网络系统具备
12.6实时多平面重建MPR具备
12.7三维重建软件包具备
12.8三维容积测量评估软件具备
12.9血管分析软件具备
12.10心脏分析软件具备
12.11心功能分析软件具备
12.12神经后处理软件包具备
12.13肿瘤后处理软件包具备
12.14CT结肠分析软件具备
12.15灌注成像软件具备
12.16自动报告软件具备，自动生成报告，同时支持Dicom、PDF、HTML等格式的输出或CD刻录
12.17一站式高级脑卒中中心建立专用管理流程与诊治后处理平台具备
12.17.1急性脑卒中灌注定性定量信息自动提取及分析高级后处理功能具备
12.17.2 脑肿瘤灌注专用分析高级后处理功能具备
12.17.33D脑内血肿自动化精确测量高级后处理功能具备
12.17.4 神经灌注自动提取分析高级后处理功能具备
12.17.5多物质能谱脑功能分析软高级后处理功能具备
12.17.6侧支循环mCTA相位高效可视化智能高级后处理功能具备
12.17.716cm宽体探测器容积灌注高级后处理功能具备
12.17.8能谱碘物质定量脑功能测量高级后处理功能具备
12.17.9能谱基物质密度分布及定量信息对比显示卒中高级后处理功能具备
12.17.10一站式多部位CTA+灌注联合扫描高级后处理功能具备
12.17.11一站式无限制灌注联合扫描及高级后处理功能具备
12.17.12一站式无限制CTA联合扫描高级后处理功能具备
12.17.13能谱虚拟平扫混合能量病灶对比高级后处理功能具备
13. 附属设备：
13.1高压注射器 2台
13.2 30英寸（6M分辨率）或以上专业医用显示器3套
13.3 射线防护用品 2套
13.4 QCT骨密度分析软件系统 1套
13.5 机房装修改造及铅防护，为“交钥匙”工程，包含预控评及环保备案。
13.6 PACS信息化网络端口连接