## 呼吸机
呼吸机产品参数调研清单
详细项目 | 是否满足
一、概述：
1. 适用于成人、儿童的呼吸机。
2. 除具备基本通气模式之外，还具备其他先进的通气模式
3. 监测项目及报警内容全面
4. 操作简单，能避免发生人机对抗，有中文界面
5. 一体化内置压缩机，媲美空压机并兼具强大补偿能力的涡轮机
6. 可选配安装外接充电电池
二、通气模式
1．基本通气模式：
1) 间歇指令正压通气 VC-CMV
2) 辅助间歇指令正压通气 VC-AC
3) 同步间歇指令通气 VC-SIMV
4) 同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV PS
5) 持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS
6) 叹息Sigh
7) 窒息通气Apnea V
8) 高级呼吸模式BIPAP
2. 先进通气功能：
压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以压力上限为送气压力以压控方式输送设置潮气量
三、技术指标
1) 潮气量：50-2000ml
2) 呼吸频率：2-80bmp
3) 吸气时间：0.2-10s
4) 吸气流速：0-196L/min
5) 吸气压力：1-99mbar
6) 呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar
7) 压力支持Psupp：0-50mbar
8) 吸入氧浓度：21-100%
9) 涡轮提供最大流速及持续流速：250L/min
10)吸气触发灵敏度：1-15Lpm
11)吸气终止灵敏度：5－75％PIF
12)窒息通气报警：15-60s
13)具备漏气补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min
四、监测项目
1. 大尺寸(>=12寸)彩色触摸显示控制屏
2. 屏幕所有显示内容均可自定义
3. 非压差式流量传感器，精确度高
4. 吸入氧浓度
5. 吸入潮气量
6. 呼出潮气量
7. 自主呼吸潮气量
8. 总呼吸频率
9. 自主呼吸频率
10. 流量
11. 机械分钟通气量
12. 自主分钟通气量
13. 分钟泄漏气量
14. 气道峰压
15. 平台压
16. 平台时间
17. 平均压
18. 呼气末正压PEEP
19. 吸气时间
20. 吸呼比
21. 压力、流量、容量与时间的波型
22. 肺顺应性
23. 气道阻力
24. Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内
25. 呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环
26..浅频呼吸指数RSB
27.表格化数据
28.趋势图
29.记事本
五、报警项目
1．智能三级声光报警系统
2．人机对话功能，提供中文报警文字信息
3．气源报警
4．气道压力（高/低）报警
5．呼吸频率（高/低）报警
6．吸入潮气量过高报警
7．分钟通气量（高/低）报警
8．窒息报警
9．吸入氧浓度（高/低）报警
10．管道脱落/泄漏报警
11．吸入气体温度过高报警
12．机器故障报警
六、操作系统
1．操作界面良好并且操作步骤简单（如仅需单钮即可操作）
2．具有操作安全保护功能
3．能提供中文界面，报警信息以中文显示
七、特殊功能
1. 一体化雾化功能
2. 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟
3. 吸气保持功能
4. 参数调节防错功能
5. 波形冻结功能
6. 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿
7. 漏气测定及自动补偿功能
8. 待机功能
呼吸机可进行功能升级