## 血液透析机
血液透析机产品参数调研清单
详细项目 | 是否满足
1血液透析机具有15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，血路管、原液配方全开放
1.1 全中文操作系统，具有显示和复位报警功能，可以中英文随时切换
1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量
2.1透析液流量: 300～800ml/min, 连续可调
2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃
2.3透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm
2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度；可以通过调节B液析口入液流量调节电导度，从而纠正电导度漂移。
2.5待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液,节省透析液
3压力监测:
3.1动脉压操作范围: -400～＋400 mmHg
3.2动脉压精度: ±10 mmHg
3.3静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg
3.4静脉压精度: ±10 mmHg
4.1跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg
4.2跨膜压精度：±20 mmHg
5.1血泵流量： 0，50～600ml/min可调
5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min
6肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能
7漏血检测与报警:光学原理检测
8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制，可探测膜位移，保证超滤精准度更高
8.2超滤率: 0～4000ml/h
8.3超滤泵误差 <1%
9超滤曲线:可存储设定曲线，10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析。
10钠离子曲线功能提供个性化透析方案
11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案
12肝素曲线功能提供个性化透析方案
13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案
14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案
15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。
16配有原厂透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时
17标配透析充分性功能: 显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性
18 原装在线电子血压监测模块，有实时自动血压监测与报警功能；
19可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录
20可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连
21水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度
22具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断
23符合GB9706.1, GB 9706.2安全标准
24电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz
25后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作
26 具备热能回收系统，节能环保
27具备检测透析过程中静脉针脱出系统
28具有精确控制血流量的装置，可以有效避免内瘘再循环造成的影响