## X射线计算机断层扫描系统（128排CT）
X射线计算机断层扫描系统（128排CT）产品参数调研清单
功能性参数 | 详细项目 | 是否满足
1 机架系统
1.1 机架孔径≥78cm
1.2 驱动方式：线性马达（电磁直接驱动）
1.3 数据传输方式：射频信号传递
1.4 机架内部冷却方式：水冷或风冷
1.5 机架密闭，恒温恒湿：具备
2 X线球管及高压发生系统
2.1 高压发生器
2.1.1高压发生器总功率≥108kW
2.1.2 球管电压档位≥5
2.1.3最大输出管电压≥140 kV
2.1.最小输出管电压≤70 kV
2.2 球管
2.2.1独立X线球管数量≥1套
2.2.2球管冷却方式：油冷
2.2.球管阳极热容量≥6.5 MHU或新型球管≤1 MHU
2.2.球管电压调节精度：±1%
2.2.5球管阳极最大散热率≥1696 KHU/min
2.2.6球管小焦点 ≤0.7×0.7 mm
2.2.7球管大焦点 ≤0.9×1.1 mm
2.2.8最大球管电流≥1000 mA
2.2.9 70千伏下最大管电流≥500 mA
2.2.10 球管保用：全保1年包更换，无扫描次数限制
3 探测器
3.1 X线数据采集系统（DAS）数量≥1
3.2 探测器类型：提供最新型探测器技术
3.3 探测器排数≥128排或双源CT 2×64排
3.4 每排探测器物理宽度≤0.6 mm
3.5 Z轴数据采集系统（DAS）通道总数≥128
3.6 数据最大采样率≥4600次/360°
3.7 每360°数据采集层数 ≥128
3.8 每360°数据重建层数 ≥256
4 扫描床
4.1
4.2 扫描床最大水平移动速度≥400 mm/s
4.3 螺旋扫描单圈Z轴覆盖范围≥120 mm
4.4 最大垂直移床速度≥45 mm/s
4.5 最小垂直移床速度≤20 mm/s
4.6 床面垂直升降最高点≥92cm
4.7 床面垂直升降可低至≤50 cm
4.8 床面最大承重≥220 kg
4.8 扫描面到面板的距离≤40 cm
4.9 触屏控制床位移动功能：具备
5 主控台
5.1 主计算机：提供计算机型号
5.2 计算机内存≥16 GB
5.3 计算机主频≥四核CPU，≥4x3.6 GHz（或等效）
5.4 硬盘数据容量≥4 TB
5.5 图像存档系统（CD-RW或DVD等）：具备
5.6 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥19寸
5.7 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率≥1280X1024, 0.29 mm
5.8 DICOM 3.0接口：传输：Dicom send/receive；查询：Dicom query/retrieve；打印：Dicom Basic Print；存档：Dicom Storage Commitment
5.9 患者列表软件：具备
5.10 USB 3.0外设接口：具备
5.11 可编辑储存的扫描方案≥6000条
5.12 同步并行处理功能：具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行
5.13 并行重建功能：具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥8个
6 扫描与重建参数
6.1 最快机架旋转速度≤0.28 s/360°
6.2 物理单扇区时间分辨率≤75ms
6.3 机架旋转速度选项≥4种
6.4 体部扫描最大螺距≥2.0
6.5 单次连续螺旋扫描范围≥160 cm
6.6 单次连续螺旋扫描时间≥80 s
6.7 序列扫描最大覆盖范围≥180 cm
6.8 最薄图像扫描层厚≤0.6 mm
6.9 图像重建速度≥40幅/秒
6.10最大图像重建视野FOV≥50 cm
6.11图像重建矩阵≥512X512
6.12 最薄图像重建层厚≤0.625 mm
7 图像质量
7.1 密度分辨≤9.0 mGy, CTDI vol
7.2 X/Y轴空间分辨率 MTF=2% ≥16 lp/cm
7.3 Z轴空间分辨率 MTF=2% ≥16 lp/cm
7.4 最小CT值（非扩展CT值）≤-1024 HU
7.5 最大CT值（非扩展CT值）≥+3071 HU
7.6 CT值均一性：使用20 cm水模测量≤4 HU漂移
7.7 各向同性分辨率≤0.4 mm
8 影像工作流技术
8.1 机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统：具备，包括床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等
8.2 机架内置触控屏显示系统数量：具备
8.3 机架激光定位系统：具备
8.4 一键式摆位按钮：机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能
8.5 双向交流系统：具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令
8.6 螺旋扫描螺距范围：0.5-3.0，连续可调
8.7 信号自适应增强技术：具备信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者，以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像
8.8 智能参数调整技术：具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像
8.9 智能扫描辅助技术：具备扫描参数设定的辅助指导功能
8.10造影剂自动触发功能：具备
8.11线束硬化伪影校正算法：具备校正线束硬化伪影的专用重建算法
8.12三维容积渲染成像技术：具备
8.13自动三维重建功能：具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能
9 临床应用技术
9.1 心脏扫描物理单扇区时间分辨率≤75 ms
9.2 多扇区重建功能：具备
9.3 心脏扫描最大螺距≥2.0
9.4 心电门控装置：具备心电监控及心电图显示系统
9.5 不同的钙化积分扫描模式个数≥1
9.6 一站式胸痛三联检查扫描时间：具备
9.7 心率自适应螺距调节技术：具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能
9.8 前瞻性心电门控自动曝光范围技术：具备，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能
9.9 回顾性心电门控扫描最小剂量曝光：具备
9.10前瞻性心电门控低剂量曝光：具备
9.11心脏最佳时相自动重建技术：具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相（提供英文技术名称）
9.12相对时相重建技术：具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能
9.13绝对时相重建技术：具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能
9.14图像预览功能：具备依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据
9.15心电编辑功能：具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能
10 低剂量技术
10.1管电流自动实时调节技术：具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相
10.2智能管电压技术：具备根据定位像自动选择kV
10.3 70kV超低剂量扫描技术：具备
10.4 迭代重建技术：具备，提供经FDA认证的迭代重建技术的
10.5 迭代重建速度≥20幅/秒
10.6 智能滤过技术：在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置
10.7 智能剂量管理技术：具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能
11 图像后处理工作站
11.1 原厂工作站数量≥1套
11.2 内存≥96 GB
11.3 主频≥10×2.4 GHz
11.4 硬盘容量≥1500 GB
11.5 可储存图像数量≥540000幅（512×512不压缩）
11.6 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥19寸
11.7 医学专用液晶屏显示器分辨率≥1280×1024
11.8 一体化图像光盘存储：具备
12 临床后处理应用软件
12.1 图像显示功能：具备
12.2 照相功能：具备
12.3 打印功能：具备
12.4 视频捕捉和编辑工具：具备
12.5 图像存档和网络系统：具备
12.6 实时多平面重建MPR：具备
12.7 三维重建软件包：具备
12.8 三维容积测量评估软件：具备
12.9 血管分析软件：具备
12.10 心脏分析软件：具备
12.11 心功能分析软件：具备
12.12 神经后处理软件包：具备
12.13 肿瘤后处理软件包：具备
12.14 CT结肠分析软件：具备
12.15 灌注成像软件：具备
12.16 自动报告软件：具备，自动生成报告，同时支持Dicom、PDF、HTML等格式的输出和CD刻录
13 其他附属设备：
13.1 高压注射器两台；
13.2 在不涉及建筑结构改变，并且符合放射许可面积等相关要求场地的情况下完成交钥匙工程；
13.3 防护用品两套。