## X射线计算机断层扫描系统（64排CT）
X射线计算机断层扫描系统（64排CT）产品参数调研清单
功能性参数 | 详细项目 | 是否满足
1.机架系统
1.1机架孔径≥70cm
1.2球管焦点到等中心点的距离≤54cm
1.3球管焦点到探测器的距离≤95cm
1.4机架内部冷却方式 风冷
2.探测器
2.1探测器类型 集成化探测器
2.2亚毫米探测器排列≥64排
2.3每排探测器物理个数≥840个
2.4探测器单元总数≥54000个
2.5共轭采集技术
2.6轴位扫描成像≥128层/360°
2.7探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥39mm
2.8探测器采样率≥4900HZ
3.球管及高压发生器
3.1高压发生器功率≥70KW
3.2球管阳极热容量≥7MHu
3.3阳极最大散热率≥1000KHU/min
3.4球管最小输出电流≤10mA
3.5最大毫安输出≥550mA
3.6球管最高电压≥140KV
3.7最低输出剂量mAs≤4mAs
3.8小焦点大小≤0.6mm×0.7mm
3.9大焦点大小≤0.9mm×1.0mm
3.10连续螺旋扫描时间≥120s
4.扫描床
4.1床水平移动范围≥1740mm
4.2床水平移动速度≥175mm/s
4.3床面可降至离地面最低距离≤430mm
4.4床定位精度±0.25mm
4.5床载重量≥220KG
5.扫描参数
5.1最快扫描速度（360度非等效）≤0.35s
5.2图像最快重建速度≥50幅/秒
5.3最小扫描层厚≤0.625mm
5.4定位像长度≥160cm
5.5定位像方向 后前，前后，左右侧位，任意角度
5.6最低可分辨CT值-31743Hu
5.7最高可分辨CT值+31743Hu
6. 图像质量与剂量
6.1可视空间分辨率≤0.28mm
6.2密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.32%时的剂量≤5.6mGy
6.3提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台
7.临床应用软件
7.1 MPR
7.2 MPVR
7.3 3D软件包
7.4最大密度投影MIP
7.5最小密度投影MinIP
7.6表面三维SSD
7.7模拟手术刀技术
7.8透明技术
7.9三维容积显示VR
7.10三维血管CTA
7.11仿真内窥镜功能
7.12 CT电影
7.13造影剂智能动态跟踪 一次注射完成
7.14肺纹理增强软件
7.15运动伪影校正软件
7.16后颅窝伪影校正软件
7.17脑组织表面积分重建
7.18脑出血精确测量要求一键式测量
7.19直接二维多平面浏览器
7.20直接三维重建功能
7.21 X射线优化滤过功能及装置
8.低剂量肺扫描技术可达到最低4mAs的扫描剂量
9.单键去骨技术
10.外周血管自动提取及分析
11.血栓自动提取及测量
12.腹部多期相融合
13 .PACS信息自动搜索、自动调入
14.病灶边界自动勾画及测量
15.主控台
15.1主频≥8*2.1 GHz
15.2内存≥32 GB
15.3硬盘容量≥1500 GB
15.4图像存储量≥460000幅无压缩图像（512×512）
15.5同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行
15.6同步同屏显示不同方式后处理的图像
15.7高分辨率显示器2台，19英寸液晶彩显
16.其他配置
16.1长身固定带
16.2冠状头托
16.3牵引带
16.4输液袋固定架
17.提供冠脉血管扫描及高级后处理功能
18.提供原厂原装独立高级后处理工作站2套
19.提供全身高清1024×1024高清重建矩阵
20.双筒高压注射器 1套
20.1机头触摸屏尺寸：≥8 英寸彩色显示
20.2流速范围：0.1 - 10.0 ml/s，增量为 0.1 ml/s
20.3 270度旋转左右侧随意切换；倾斜锁定功能将空气栓塞的风险降至最低；自动初始化以及快速填充功能；独有的注射器控制触屏，输入更便捷，信息更完整。
20.4遥控操作触摸屏尺寸：≥17 英寸高分辨率彩色显示
20.5在注射过程中，可随时调整造影剂和生理盐水流速设定；可定制100组个性化注射方案，命名存储更轻松；独具人体结构图，可将同部位程序归为一类，轻松管理，提升效率；强大的信息系统 ，集成数据收集，文档管理和分析。