## 数字化X射线摄影系统（双立柱DR）
数字化X射线摄影系统（双立柱DR）产品参数调研清单
详细项目 | 是否满足
1、设备用途：双立柱双板DR配置，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能；且具备医联体/医共体远程系统、胸部图像自动质控功能及云PACS系统。
2、高压发生器：
2.1功率：≥65KW ，逆变频率≥450KHZ
2.2最大输出电流≥800mA，管电压可调范围：≥40-150KV
3、球管：小焦点≤0.6mm大焦点≤1.2mm，阳极热容量：≥300kHu
4、无线平板探测器：2套
4.1尺寸≥17*17英寸 ，总像素≥900万
4.2 有效数据位数：≥16bit ，空间分辨率：≥3.6lp/mm
4.3 平板探测器最大承重：≥200kg，平板探测器重量：≤4.2kg
5、图像采集工作站软件
5.1控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输、图文报告诊断功能等，配备最新版本的专业DR处理软件
5.2具备新生儿、婴儿、幼儿、学龄前四组儿童检查模式
5.3 具备胸部图像自动质控功能
6、电动双立柱机架及固定摄影床
6.1球管（焦点）升降距地最小距离：≤350mm
6.2球管立柱具备运动系统的电磁锁定和无线遥控功能
6.3床面最大承重量≥265kg
6.4床面距地高度≤650mm
6.5探测器片盒在摄影床下移动距离≥580mm
7、医联体/医共体远程系统
7.1网络安全等级保护测试系统等级：通过国家三级等保
7.2具备在宽带直连、无线路由器接入、4G网络、5G网络下，支持DICOM图像远程传输；支持建立离线交流群组，支持两人或多人离线交流，以及离线DICOM图像上传和下载
7.3 设备支持桌面直播教学培训功能：工作站和用户端都能进行桌面直播，接收端可以看到发起端的桌面直播内容，包括但不限于播放的ppt，打开的word文档，以及播放的视频等。
7.4 具备远程会诊系统注册证
8、全自动全景拼接功能：配备全景拼接专用站立支架和自动拼接软件
9、云PACS系统：包含登记、报告、阅片模块功能