## 数字化X射线摄影系统（移动双板DR）
数字化X射线摄影系统（移动双板DR）产品参数调研清单
详细项目 | 是否满足
1、设备用途：移动双板DR配置，用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。并具备医联体/医共体远程系统功能。
2、高压发生器：
2.1功率：≥30KW ，逆变频率≥450KHZ
2.2最大输出电流≥500mA，管电压可调范围：≥40-150KV
3、球管：
3.1考虑球管散热性能及稳定性，高压和球管为分离式，非组合式机头
3.2小焦点≤0.6mm大焦点≤1.2mm，阳极热容量：≥300kHu
4、无线平板探测器：2套
4.1有效尺寸:平板1≤35cm x 43cm，平板2≤25cm x 30cm
4.2 有效数据位数：≥16bit ，空间分辨率：≥3.6lp/mm
4.3 平板探测器最大承重：≥200kg
4.4充电方式：机身电源可以给无线平板探测器联机实时充电，无需拆卸电池或连线充电
5、限束器
5.1具备双面操作功能
5.2限束器水平旋转范围≥±100°
6、图像采集工作站软件
6.1控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件
6.2具备新生儿、婴儿、幼儿、学龄前四组儿童检查模式
7、机架系统
7.1运动方式：手动和电动助力两种模式，并可随时徒手切换
7.2 X射线管立柱水平旋转范围≥±335°
7.3最窄机身宽度≤47cm
7.4焦点至地面的最大距离≥2200mm
8、医联体/医共体远程系统
8.1网络安全等级保护测试系统等级：通过国家三级等保
8.2具备在宽带直连、无线路由器接入、4G网络、5G网络下，支持DICOM图像远程传输；支持建立离线交流群组，支持两人或多人离线交流，以及离线DICOM图像上传和下载
8.3 设备支持桌面直播教学培训功能：工作站和用户端都能进行桌面直播，接收端可以看到发起端的桌面直播内容，包括但不限于播放的ppt，打开的word文档，以及播放的视频等。
8.4 具备远程会诊系统注册证