## 数字乳腺X射线摄影系统
数字乳腺X射线摄影系统产品参数调研清单
一、 | 设备型号及其用途 | 全数字化平板乳腺X线摄影设备，用于乳腺疾病筛查及诊断 | 是否满足
二、 | 资格标准 | 该设备必须获得相关认证
三、 | 机型 | 提供2020年后的注册的最新机型
四 | 配置及主要技术参数及要求：
4.1 | 机架：
4.1.1 | C臂升降最低点 | ＜69cm
4.1.2 | C臂升降最高点 | ＞132cm
4.1.3 | C臂上下移动范围： | ≥65cm
4.1.4 | C臂旋转范围 | ≥±180º
4.1.5 | C臂摆位 | 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确
4.1.6 | SID | ＞66cm
4.2 | X线发生器：
4.2.1 | 功率 | ≥5KW
4.2.2 | KV范围 | 20KV～50KV
4.2.3 | mAS范围 | 0.1～500mAs
4.2.4 | mA范围 | 5-125mA
4.2.5 | 供电 | 单相 220V-240V
4.3 | X线球管:
4.3.1 | 阳极材料 | 钨靶
4.3.2 | 球管阳极热容量 | ≥300KHU
4.3.3 | 阳极靶角 | 10°/16°
4.3.4 | 焦点 | 大焦点：0.3；小焦点：0.1
4.3.5 | 管电流 | 大焦点：80—100 mA ，25—35 kV 小焦点：32—40 mA ，25—35 kV
4.3.6 | 管电压 | ＞48kv
4.4 | 曝光系统：
4.4.1 | 根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS | 提供
4.4.2 | 手动曝光 | 人工设置kv, mAs
4.4.3 | AOP全自动平板探测不需电离室设置 | 提供
4.5 | 滤线栅 | 带碳元素活动滤线栅, 有效栅比：≥3.5∶1，曝光自动同步, ≥41线/cm
4.6 | 准直器 | 视野指示灯
4.7 | 压迫系统
4.7.1 | 自动压迫 | 提供
4.7.2 | 自动解压系统 | 提供
4.7.3 | 压迫板 | 提供
4.7.4 | 显示压迫厚度和压力 | 提供
4.8 | 数字化系统：
4.8.1 | 探测器 | 非晶硅碘化铯平板探测器，与乳腺机是同一品牌
4.8.2 | 量子捕获效率DQE | ≥71% at 0.5lp/mm
4.8.3 | 探测器面积 | ＞23cmx29cm
4.8.4 | 采集矩阵 | ≥2300x2800
4.8.5 | 灰阶深度 | ≥14bit
4.9 | 采集工作站
4.9.1 | 采集工作站硬盘 | ≥1TB
4.9.2 | 采集工作站内存 | ≥4GB
4.9.3 | 显示器 | ＞23寸 ，3M
4.9.4 | 显示器分辨率 | 2560 x 1440彩色显示
4.9.5 | 输出接口：Dicom 3.0通用数字输出接口 | 提供
4.9.6 | 采集工作站可提供图像导出（CD、DVD、USB）功能 | 提供
4.1 | 图像后处理 | 放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件
4.10.1 | 支持DICOM3.0、RIS、HIS、DICOM3.0激光打印接口 | 支持
4.10.2 | 曝光后工作站显像时间 | ≤10秒
4.10.3 | 曝光后间隔时间 | ＜11秒
4.10.4 | 每位患者4个标准体位检查时间 | ＜3分钟
4.10.5 | 每小时检查患者（4个标准体位）数量 | ＞17人
4.10.6 | 假体乳腺处理功能 | 提供
4.11 | 诊断工作站 | 可预览处理图像并有后处理功能,与乳腺机是同一品牌
4.11.1 | 提供双竖屏浏览显示器 | ≥21"*2 显示器
4.11.2 | 显示器分辨率 | 2K X 2.5K
4.11.3 | 内存 | ≥16GB
4.11.4 | 硬盘 | ≥2TB
4.11.5 | CPU | Intel® Core TM processors
4.11.6 | 可进行刻录功能 | 导出图像自动带流览软件,可在任意PC机上流览而不需专门流览软件
4.11.7 | 光盘刻录可刻录DICOM格式,HTML、PDF、JPEG、PNG、MPEG、AVI、QTVR等格式; 图像可以自由拖放到Word, PPT文件中。 | 光盘刻录可刻录DICOM格式,HTML、PDF、JPEG、PNG、MPEG、AVI、QTVR等格式; 图像可以自由拖放到Word, PPT文件中。
4.11.8 | 工作站图像后处理功能 | 放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件
4.11.9 | 工作站系统（内置或外置）及双竖屏浏览器，能够兼容和显示其它品牌的数字乳腺图像，能够显示经医院PACS网络及其他网络和设备传输的MR和B超等乳腺图像供医生对乳腺作综合分析诊断 | 工作站系统（内置或外置）及双竖屏浏览器，能够兼容和显示其它品牌的数字乳腺图像，能够显示经医院PACS网络及其他网络和设备传输的MR和B超等乳腺图像供医生对乳腺作综合分析诊断
4.11.10 | 致密型乳腺图像背光后处理功能 | 对于致密型乳腺，具备图像背光后处理功能，将致密性腺体清晰显示。
4.11.11 | CC位和MLO位的相同感兴趣区自动匹配功能 | CC位上的感兴趣区可以自动链接匹配到MLO位，指明相应病变区，方便医生诊断。
4.11.12 | 配备乳腺专用多功能操作面板 | 该操作面板根据需要，可以进行多种功能设置，浏览不同病人，不同检查体位（CC位/MLO位），黑白反转、图像的放大、窗宽、窗位调整，具有象限浏览放大功能等。
4.12 | 维修及售后服务：
4.12.1 | 原厂专业工程师提供维修服务。 | 提供
4.12.2 | 可提供远程在线技术支持 | 在线技术支持，非电话支持