## 彩色多普勒超声诊断仪（超高端）
彩色多普勒超声诊断仪（超高端）参数调研清单
技术参数 | 是否满足
1、系统概述
1.1 用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉等
1.2显示器≥23英寸，亮度对比度可调，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动
1.3触摸屏≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板具有电动调节，可上下左右进行高度调整及旋转。
1.4 探头接口≥5个探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口
2、二维灰阶：
2.1原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节，采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带
2.2智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关
2.3宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调
2.4组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示
2.5宽景成像：扫描长度≥80cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量
2.6回放重现：灰阶图像回放≥1000 幅、回放时间≥30 秒
2.7预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
3、彩色多普勒
3.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
3.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）
3.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°
3.4 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）
3.5超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
3.6二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。
3.7 超精细血流成像，采用独特的处理方式，将运动伪像与超低速血流信息有效区分并消除，清晰显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势，彩色标尺最低显示可达0.4cm/s
4、频谱多普勒
4.1方式：PW，CW，HPRF
4.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
4.3 PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s
4.4最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）
4.5 PW 取样容积范围：0.1cm-2.5cm
4.6智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度
5、测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）
5.1 一般测量
5.2 妇产科测量
5.3 具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值心脏功能测量
5.4 多普勒血流测量与分析
5.5 外周血管测量与分析
5.6 泌尿科测量与分析
5.7 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择
5.8血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围
6、造影成像技术
6.1 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量
6.2支持造影剂二次注射，具有 2 个独立造影计时器
6.3具备多种显示模式：单幅、双幅对照，同时可支持B型图与造影图的上下显示、左右显示
6.4具有全套机载一体化时间强度分析软件及后处理功能；可在双幅对照图像上进行时间强度曲线分析
6.5支持微血管造影增强功能，支持造影定量分析
6.6具备造影成像功能，要求支持腹部探头、浅表探头，凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；
6.7造影连续采集时间≥6分钟
6.8支持高帧率造影，具有单独的功能按键，浅表探头帧率：探头满视野，深度4cm时，≥50帧/s。腹部探头帧率：满视野，深度12cm时，≥30帧/s
7、弹性成像
7.1具备应变式弹性成像，应变式弹性成像具备质量监控色棒，指导医生准确操作，具备弹性直方图分析工具
7.2具备实时剪切波弹性成像，可实现囊实性结构鉴别，肝脏剪切波定量技术取样框可调节大小≥3×3cm
7.3具备粘弹性成像，支持粘度系数和频散系数测量
7.4支持高帧率剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图
7.5应变式弹性成像及剪切波弹性成像，均具备组织硬度周边定量分析功能
7.6具有应变弹性及剪切波弹性成像技术，可以对同一病灶，同时实时地进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像
7.7声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用干脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断
7.8弹性成像支持腹部、浅表、腔内探头，粘弹性成像支持腹部、浅表探头
8、心脏功能成像
8.1连续多普勒检查模式
8.2具有自由解剖M型功能，同时取样解剖M型取样线≥2条，并支持存储动态B图像再次解剖M型取样，并在图像上进行测量
8.3支持心脏组织多普勒成像
8.4心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到 EF、CO、SV 等心功能数据
9、 机器可选配的多影像实时对比联合诊断（融合导航功能）：
9.1支持超声机器与磁共振、CT等图像配准融合导航技术
9.2支持呼吸补偿功能
9.3支持凸阵、腔内、双平面、介入探头
10、数据存储和互联互通：
10.1具备医学数字图像和通信 DICOM 3.0版接口部件，支持压缩和高清 DICOM图像传输
10.2具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，通过网络方式将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端可直接查看
10.3 在屏幕上可以存储和回放动态及静态图像，图像大小可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统
10.4 USB 一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至 U 盘、移动硬盘或者其它 USB 装置。USB 接口支持 U 盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像
10.5 机器内置硬盘≥1TB
11、具备远程会诊功能：
11.1支持云链接方式≥3连接，机器内置云诊平台账号与云诊平台系统无缝连接，一键上传数据到云端，可实现超声远程会诊、辅助诊断功能；
11.2可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面，实现原始数据无损传输，帮助远地医生和专家交流获得正确的诊断结果
11.3彩超可与同品牌医学影像存储传输与信息管理系统，即超声云PACS，可以编辑打印图文报告、院内会诊、远程会诊、云端海量储存病例、云检索等功能。
11、探头规格
12.1频率：宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调
12.2凸阵探头：超声频率 1.5-6.0MHz
12.3线阵探头：超声频率 4.0-15.0MHz
12.4 腔内探头：超声频率 2.5-9.0MHz
12.5相控阵探头：超声频率 1.5-4.5MHz
13、基本配置
13.1彩色多普勒超声系统主机 1 台
13.2腹部凸阵探头 1 把
13.3线阵探头 1 把
13.4成人心脏探头 1 把
13.5腔内微凸探头 1 把
14、保修说明：整机原厂保修（含第三方产品）≥3年